纳米光子学传感检测数据可视化分析系统 用户说明书

文档版本：V1.0.0

发布日期：2025 年 11 月 6 日

维护单位：实验室光谱数据平台团队（Nanophotonics Data Platform）

保密级别：内部公开（包含设备操作及数据库结构信息，请勿外传）

提示：请在 Microsoft Word 中刷新“目录”域，以生成最终目录。本文所有截图位置已预留，请在交付时补充。

修订记录

请在实际交付时维护如下修订表：

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2025-11-06 | 首次发布，覆盖安装部署、全功能说明、常见问题。 | 系统团队 |

1 引言

1.1 编写目的

本文档面向纳米光子学传感检测数据可视化分析系统的最终用户、实验管理员与技术支持人员，提供从环境准备、硬件接入、软件操作到数据治理的全流程指导，帮助读者快速、安全、高质量地完成日常测量、批量实验以及数据分析任务。

1.2 适用读者

实验室科研人员：负责 LSPR/SPR 等实验采集、分析任务的研究员、研究生。

设备管理员：部署光谱仪、维护数据库、处理数据归档的技术人员。

数据分析师与质量工程师：针对批量数据进行可视化分析、灵敏度评估、性能验证的人员。

1.3 背景与范围

系统服务于纳米光子学相关实验场景，支持实时光谱采集、批量孔板流程、数据库治理以及多种后续数据分析。本文档限定于桌面端 GUI 版软件（Windows 10/11），涵盖软件自身提供的全部图形界面功能以及随附的命令行脚本，不涉及二次开发 API。

1.4 参考资料

《纳米光子学传感检测数据可视化分析系统 软件需求说明书》

《纳米光子学平台 数据库结构设计（Phase 1）》

GitHub 仓库 README、docs/operations/ 运维文档

1.5 术语与缩略词

LSPR：Localized Surface Plasmon Resonance，本系统主要服务的传感实验类型。

FX2000：Fiber Optic Spectrometer 2000 系列，系统默认支持的真实硬件型号。

Mock Mode：模拟光谱仪模式，用于教学演示及离线调试。

Batch Run：批量采集流程，对多孔板、多个实验点执行标准化采集。

DB：数据库，指系统默认 SQLite/可选 PostgreSQL 数据库。

2 系统整体概述

2.1 功能定位

系统旨在提供“采集-分析-治理”一体化平台，核心能力包括：

单点实时光谱采集与可视化，含背景、参考、结果谱叠加显示。

批量采集流程编排，支持孔板布局、自动提示、导入外部背景/参考数据。

多维数据分析，包括峰值寻址、动力学监控、灵敏度与亲和力计算、噪声分析等。

数据库浏览器与治理工具，便于项目、实验、谱集的过滤、导出与归档。

配置管理与国际化支持，可切换实机/模拟模式、语言、默认目录、日志策略。

2.2 典型使用流程

1. 启动应用并在欢迎界面选择 “真实硬件” 或 “模拟” 模式。

2. 连接仪器、完成背景与参考采集，实时观察光谱。

3. 若需批量实验，配置孔板布局并执行批量采集。

4. 使用数据库浏览器核查保存的数据，或借助分析模块生成报告。

5. 导出光谱/报告、同步实验记录至团队数据库。

2.3 系统架构概览

GUI 层：基于 PyQt5 与 pyqtgraph，负责交互界面、图形绘制。

控制层：FX2000Controller 串接真实光谱仪；Mock API 提供模拟数据。

数据处理层：SpectrumProcessor 完成光谱预处理、计算吸光度、峰值分析等。

数据层：SQLite 默认存储项目、实验、谱集、批量项、配置快照，可切换至团队 PostgreSQL 实例。

脚本与服务：scripts/ 目录用于生成演示库、清理快照、验证迁移；GitHub Actions 负责持续验证。

2.4 核心模块清单

欢迎界面：选择硬件模式、快速跳转常用模块。

主窗体：承载菜单栏、主工作区以及状态提示。

实时测量：包含采集控制、实时绘图、峰值分析、动力学监控等分区。

批量采集：指导用户完成背景→参考→信号→保存的孔板流程。

数据库浏览器：提供筛选、查看、导出、加载谱集的能力。

数据分析套件：灵敏度、标定、亲和力、噪声、性能、颜色分析等对话框。

2.5 数据流与权限

采集数据经控制层进入处理器，生成背景/参考/信号及吸光度结果，实时显示并可保存至数据库或本地文件。

批量采集写入 batch_runs、batch_run_items 和 spectrum_sets，自动关联波长、仪器配置、处理参数。

数据库浏览器需配置 database_path；只读模式下仍可导出 CSV/Excel。

部署者需具备写本地目录、访问仪器驱动的权限，首次部署建议使用管理员账户。

3 系统要求

3.1 硬件要求

最低配置：

CPU：双核 2.0 GHz 以上（Intel Core i3 / AMD Ryzen 3）。

内存：8 GB RAM。

存储：10 GB 可用空间（含数据库、缓存、日志）。

显示：1920×1080 分辨率。

推荐配置：

CPU：四核 3.0 GHz（Intel Core i5 / AMD Ryzen 5）及以上。

内存：16 GB RAM。

存储：SSD，预留 20 GB 以上空间。

显示：双屏或超宽屏便于同时查看采集与数据库界面。

3.2 软件要求

操作系统：Windows 10 21H2 / Windows 11 22H2 或以上。

Python 3.9–3.11 环境，建议使用虚拟环境隔离依赖。

运行依赖：requirements.txt 中列出的 PyQt5、pyqtgraph、numpy、pandas、sqlalchemy、openpyxl 等。

可选：Microsoft Excel 2016+、Git、python-docx。

3.3 外设与驱动

FX2000 光谱仪或兼容设备，需安装原厂 USB 驱动。

模拟模式无需硬件，但建议准备历史数据文件以模拟真实流程。

3.4 网络与权限

软件可离线运行，但安装依赖、同步数据库、上传报告需访问网络。

若数据库部署在服务器，请确保具备相应读写权限并遵守数据安全规范。

4 安装部署

4.1 环境准备

在 PowerShell 中执行以下步骤：

1) 克隆仓库：git clone https://<your_repo>/LSPR-code.git。

2) 进入目录并创建虚拟环境：

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate

3) 安装依赖：pip install -r requirements.txt。如需运行测试，额外执行 pip install pytest。

4) （可选）安装报告相关依赖：pip install python-docx。

4.2 硬件驱动与模拟配置

FX2000 驱动：根据厂商手册安装 USB 驱动，将 DLL 复制到 drivers/ 目录或加入系统 PATH。

模拟 API：欢迎界面可切换到模拟光谱仪；如需定制波形/噪声，在“设置 > 高级选项 > Mock API Configuration...” 调整参数。

4.3 数据库初始化

默认 SQLite 数据库位于 ~/.nanosense/nanosense_data.db，首次启动自动创建。

需要演示数据时运行 python scripts/generate_demo_database.py --force，并在“设置 > 自定义参数...” 中指定新的数据库路径。

4.4 配置文件

配置文件 ~/.nanosense/config.json 关键字段：

language：界面语言（"en" / "zh"）。

database_path：数据库文件路径。

default_export_dir / default_import_dir：默认导出、导入路径。

use_real_hardware：是否默认连接真实仪器。

修改配置后可在“设置 > 高级选项 > Logging System...” 查看生效结果。

4.5 首次启动

执行 python main.py 启动应用。

在欢迎界面选择硬件模式后，点击目标功能入口（如“实时采集”）。

如需返回欢迎界面，可在“Windows > Back to Welcome Screen”中操作。

5 快速入门

5.1 欢迎界面

顶部硬件模式下拉框用于切换真实/模拟模式，切换后重启生效。

中部主副标题支持自定义背景图。

下方图文按钮提供快速入口：实时采集、批量采集、数据库浏览器、分析工具、设置等。

5.2 主窗口结构

AppWindow 包含菜单栏、主工作区、状态提示。不同模块在同一窗口中切换。

5.3 首次单点测量

1) 在“Acquisition Control” 中点击 “Start Acquisition”。

2) 将仪器置于暗场，点击 “Capture Background (Dark)”。

3) 放入参考样品，点击 “Capture Reference (Ref)”。

4) 置入目标样品，利用“Visualization” 面板调节缩放、平滑、噪声抑制。

5) 在 “Spectral Math” 中切换吸光度/透射率模式，实时观察处理结果。

6) 通过 “Data Operations > Save Result Spectrum” 或 “Save All Spectra” 保存数据。

5.4 查看数据库

1) 打开菜单 “Data > Database Explorer...”。

2) 在左侧筛选器选择项目、实验名称、日期范围、状态、操作人。

3) 在表格中选择实验，右侧标签页展示实验详情、关联光谱、批量信息。

4) 可导出结果或将光谱加载到实时测量界面对比。

6 界面与导航

6.1 菜单栏

File：导入单个光谱、三文件光谱、批量文件或文件夹。

Windows：返回欢迎界面、关闭程序。

Analysis：生成综合报告，执行灵敏度、标定、亲和力、k_obs、噪声、性能分析。

Data：启动批量采集、批量数据分析、数据库浏览器。

Settings：切换硬件模式、语言、自定义参数、Mock API、日志系统。

Help：查看关于窗口。

6.2 实时测量界面

Acquisition Control：启动/停止采集、采集背景/参考。

Acquisition Parameters：设置积分时间、平均次数、平滑窗口、裁剪范围。

Visualization：控制坐标、平滑、噪声抑制、是否显示背景/参考。

Spectral Math：切换吸光度、透射率、差分等模式。

Peak Analysis：选择算法、设定最小峰高、限定搜索范围，输出峰位与强度。

Kinetics Monitoring：设置采样间隔、基线，实时绘制动力学曲线并导出。

Data Operations：保存结果、保存全谱、加载外部谱比较。

6.3 批量采集界面

顶部图标依次为：上一步、采集背景谱、导入背景谱、采集参考谱、导入参考谱、采集此点、中止任务。

主提示区显示当前孔位、步骤、剩余点位。

五图布局：实时信号、背景、参考、实时结果、累计结果。

进度条：显示总孔位和当前孔位进度。

导入背景/参考时仅要求波长与仪器范围有重叠，计算时只使用公共区间。

7 核心功能详解

7.1 单点采集

支持连续与单次采集模式，后台线程处理采集队列。

背景/参考可实时采集或导入历史文件。

可配置自动保存策略，按时间戳与样品名称生成文件名。

7.2 批量采集

通过 Batch Setup 定义孔板布局、点数、自动间隔。

流程按照背景→参考→信号→保存执行，每个步骤都有操作提示。

导入背景/参考文件时无需覆盖全波长，只要有重叠区即可。

完成后自动写入数据库，并在本地创建 BatchRun_时间戳 目录保存 Excel、光谱文件。

7.3 数据库浏览器

提供项目、实验、状态、时间、操作人等多维筛选，支持排序与多选。

实验详情、光谱列表、批量概览标签页展示关键信息并支持导出。

可将选中光谱加载到实时测量界面对比。

7.4 数据分析套件

灵敏度计算：提供 Δλ/ΔRI、拟合指标。

标定曲线：支持线性/多项式拟合，输出 R²、LOD、LOQ。

亲和力分析：拟合 KD，输出残差、拟合优度。

k_obs 线性化：用于动力学实验，计算斜率。

噪声分析：区分导入式与实时噪声分析。

性能评估：计算 LOB/LOD/LOQ。

颜色分析：将光谱映射到色度空间。

7.5 导入与导出

单文件导入：支持 CSV/TXT/Excel。

三文件导入：按背景/参考/信号分文件，自动生成吸光度。

批量导入：基于文件夹或多列文件批量生成谱集。

导出：实时测量、批量、数据库浏览器均可导出 CSV/Excel，并附带元数据。

7.6 配置与个性化

可设置默认目录、自动保存、波长裁剪范围等。

支持语言切换、硬件模式切换。

Mock API 可配置模拟波形、噪声、刷新速度。

7.7 日志与性能

日志系统记录应用、仪器、数据库操作；在“设置 > 高级选项 > Logging System...” 查看。

性能对话框统计吞吐量、响应时间、资源占用。

8 数据管理与治理

项目、实验结构可在数据库浏览器或脚本中维护。

每次采集记录仪器与处理配置快照，便于追溯。

SQLite 数据库建议定期备份；PostgreSQL 使用 pg_dump。

9 常见工作流

快速筛查实验：模拟模式熟悉流程→切换真实硬件→定位主峰→保存结果。

批量孔板实验：设计孔板→执行批量采集→批量分析→生成报告。

动力学监测：启用监控、设置基线、导出时间序列。

10 故障排除

无法连接仪器：检查 USB、驱动、占用情况，可切换模拟模式。

导入谱无重叠：确认文件波长单位、范围，确保至少与仪器波长有交集。

批量采集被中断：检查硬件连接，可从未完成孔位继续。

数据库无数据：检查配置文件的 database_path，或生成演示数据库。

图形卡顿：降低刷新频率、禁用平滑、减少叠加曲线。

11 维护与升级

软件升级：拉取最新代码，运行 pip install -r requirements.txt --upgrade，并执行 pytest tests。

驱动升级：从厂商获取最新驱动，安装前卸载旧版。

数据库迁移：按 docs/migrations/phase1 指引执行并运行 scripts/validate_migration.py。

日志清理：定期检查日志目录，容量超过 500 MB 时备份后清理。

附录 A：数据文件格式

CSV/TXT：两列（wavelength/intensity），支持表头。

Excel：默认读取第一个工作表，可包含多列。

批量导出：Excel 包含 Summary、Signals、Absorbance、Metadata 等工作表。

附录 B：常用脚本

生成演示数据库：python scripts/generate_demo_database.py --force。

清理快照：python scripts/cleanup_snapshots.py --db <path> --age-days 90。

统计重复快照：python scripts/report_snapshots.py --db <path>。

验证迁移：python scripts/validate_migration.py --db <path> --max-latency 600 --strict。

绘制验证趋势：python scripts/plot_validation_trends.py。

附录 C：快捷操作

Ctrl + S：保存当前结果谱。

Ctrl + E：打开数据库浏览器（若在菜单中绑定）。

双击图表：重置缩放。

鼠标拖拽/滚轮：平移、缩放 pyqtgraph 曲线。